# PERFORMA RAPID DIAGNOSTIK TES HEPATITIS B DENGAN ELISA SEBAGAI GOLD STANDAR

IGAS Andayani1, M. Rizki2, Made Sriasih3 ,Ika Nurfitria T4

1&3Fakultas Peternakan UniversitasMataram

2Fakultas Kedokteran Universitas Mataram

4 Lab. Riset RS Universitas Mataram

Email:igasriandayani@unram.ac.id

ABSTRAK. Metode ELISA memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mendeteksi kadar HBsAg, tetapi prosesnya lama, mahal dan memerlukan keahlian khusus dibandingkan dengan Rapid Diagnostik Test (RDT) sebagai tes cepat yang lebih praktis dan murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan  sensitivitas dan spesifisitas dari ERD Diagnostik produksi PT. Hepatika Mataram dengan ELISA sebagai gold standar dalam mendeteksi HBsAg. Syarat interpretasi hasil sensitivitas dan spesifisitas sesuai standar WHO adalah minimal 95%. Pengujian dengan panel negatif 200 sampel dan panel positif sejumlah 21 sampel dari Papua tahun 2012 pada penyimpanan -80℃. Pengujian pada bulan April 2023 di laboratorium Diagnostik Molekuler dan Riset RS Universitas Mataram. Analisis statistik menggunakan piranti lunak MedCal. ERD Diagnostik HBsAg yang diproduksi PT. Hepatika Mataram memiliki sensitivitas 95,45%, spesifisitas 99,50%, nilai prediksi positif 93,59%, nilai prediksi negatif 99,65% dan akurasi 99,21%.

# Kata kunci : RDT, ELISA, Sensitivitas, Spesifisitas.

ABSTRACT. ELISA method has high sensitivity and specificity qualitatively and quantitatively to detect HBsAg levels, but the process is long, expensive and requires special expertise compared to Rapid Diagnostic Test (RDT) as a more practical and inexpensive rapid test. The aim of this study was to compare the sensitivity and specificity of ERD Diagnostic produced by PT Hepatika Mataram with ELISA as the gold standard in detecting HBsAg. The requirement for interpretation of sensitivity and specificity results according to WHO standards is at least 95%. Testing with a negative panel of 200 samples and a positive panel of 21 samples from Papua in 2012 at -80℃ storage. Testing in April 2023 at the Molecular Diagnostics and Research laboratory of Mataram University Hospital. Statistical analysis using MedCal software. The HBsAg Diagnostic ERD produced by PT Hepatika Mataram has a sensitivity of 95.45%, specificity of 99.50%, positive predictive value of 93.59%, negative predictive value of 99.65% and accuracy of 99.21%.

Keywords : RDT, ELISA, Sensitivity, Specificity

# PENDAHULUAN

Data Kementerian Kesehatan bahwa 7,1% penduduk Indonesia atau 18 juta orang terinfeksi hepatitis B. Dari jumlah tersebut, 50% berisiko menjadi kronis, dan 900 ribu dapat berkembang menjadi kanker hati. Hepatitis B merupakan penyebab kematian keempat di Indonesia (Kemenkes., 2023). Virus hepatitis B (HBV) merupakan virus yang khusus menyerang sel hati, namun potongan kecil DNA hepatitis juga dapat ditemukan di ginjal dan pankreas (Ahmad & Kusnanto., 2017) dan sel mononuklear (Wijayanti, 2016). Penularan hepatitis  kebanyakan melalui cairan tubuh, dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Sebagian penderita sering tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut karena gejala yang terlihat dan tanpa gejala. Terdapat 5% penduduk didunia yang mengidap hepatitis B tanpa gejala. Angka kejadian bervariasi tergantung pada kemampuan suatu negara daalm menangani penyakit hepatitis B (Masriadi, 2017). Seseorang yang sedang terinfeksi virus Hepatitis B disarankan secara  berkala ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan pengobatan yang tepat dan segera terdeteksi apabila terjadi suatu komplikasi (Zulfian et al., 2019).

Berdasarkan panduan WHO tahun 2017 jenis pengujian untuk mendeteksi virus hepatitis B dapat dilakukan dengan metode  Enzyme Immunoassay (EIA), Enzyme Linked Immunoassay (ELISA), Enzyme Linked Flouroscent Assay (ELFA), ImmunochromatographyTest (ICT) Rapid Diagnostik Tes (RDT) atau tes cepat, Radio Immunoassay (RIA), dan Chemiluminescent microparticle Immunoassay (CMIA). Sedangkan  untuk mendeteksi adanya  DNA virus dapat digunakan PCR. Tehnik ELISA merupakan salah satu dari teknik imunologi yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur kadar dari aktivitas protein dan status reaksi imun dari reaksi individu. (Budi., 2020). Keunggulan metode ELISA adalah memiliki  sensitif dan spesivisitas yang cukup tinggi karena ikatan antigen dan antibodi yang spesifik. Teknik Elisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen ataupun antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh dengan menggunakan konjugat terkait-enzim dan substrat enzim. Metode ELISA digunakan untuk mengetahui keberadaan dan konsentrasi molekul dalam cairan biologis walaupun kadar antigen atau antibodi  tersebut sangat rendah(Aydin., 2015). kekurangan dari Teknik Elisa antara lain hanya menggunakan antibodi monoklonal yaitu antibodi yang hanya mengenal satu antigen yang spesifik, sehingga  biaya relatif mahal karena antibodi monoklonal lebih mahal dari antibodi poliklonal. Dalam proses pengerjaannya membutuhkan waktu   yang cukup lama dan harganya lebih mahal dibandingkan tes cepat  (Hadi & Alamudi., 2017).

Pada pemeriksaan HbsAg menggunakan metode ELISA dengan Wantai Kit memerlukan waktu pengerjaan sekitar 4 jam dan beberapa alat pendukung. Hal ini menjadi kendala saat skrining donor darah, maupun diagnosa lain yang membutuhkan kecepatan interpretasi hasil.  Sebagai konsekuensinya diperlukan pengembangan,  yaitu Rapid Diagnosa Test (RDT) atau tes cepat dengan metode Immunokhromatografi. RDT merupakan tes yang proses pengerjaanya  mudah, praktis, cepat dan hasil dapat  diinterpretasikan dalam waktu kurang 30 menit. Pada saat ini banyak merek produk pemeriksaan RDT HBsAg yang beredar dipasaran. Pada umumnya pemeriksaan HBsAg dengan RDT  diharapkan memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas100 %, namun pada kenyataan nya hal tersebut belum terwujud. Kelebihan dari metode imunokromatografi antara lain tidak membutuhkan alat canggih, praktis dan mudah digunakan, tidak membutuhkan keahlian khusus, serta intrepetasi hasil  dengan mengamati secara langsung dengan mata telanjang adanya perubahan warna. Dengan kelebihan RDT untuk mendeteksi HbsAg perlu diuji sensitivitas dan spesifisitas tiap produk RDT.

Tujuan penelitian untuk mengetahui performa strip  ERD Diagnostik HBsAg yang diproduksi PT. Hepatika Mataram terhadap ELISA Kit Wantai sebagai gold standar yang digunakan di Rumah Sakit Universitas Mataram

# METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023 di Laboratorium Diagnostik Molekuler dan Riset RS Universitas Mataram. Pengujian menggunakan tes cepat ERD Diagnostik  HBsAg yang diproduksi PT. Hepatika Mataram dan metode ELISA (Enzym Linked Immunoassay) Wantai Kit sebagai gold standar. Panel negatif sejumlah 200 sampel dan panel positif sejumlah 21 sampel. Seluruh panel merupakan bagian dari panel sampel serum simpan yang diperoleh dari orang dewasa di Desa Urumb, Semangga, Merauke, Papua tahun 2012. Sampel disimpan pada suhu - 80°C dalam aliquot.

Prosedur Pemeriksaan HbsAg ELISA Wantai Kit metode ‘Sandwich’ ELISA, strip microwell polistirena telah dilapisi dengan antibodi monoklonal khusus untuk HBsAg. Sampel uji berupa serum atau plasma pasien ditambahkan ke microwell bersama dengan antibodi terkonjugasi enzim peroksidase (HRP-Conjugated) dan diarahkan terhadap epitop yang berbeda dari HbsAg sampel. Selama inkubasi, imunokompleks spesifik yang terbentuk dalam sampel, ditangkap pada fase padat. Setelah mencuci untuk membersihkan  sampel protein serum dan HRP-terkonjugasi yang tidak berikatan, perubahan kromogen yang mengandung tetramethyl-benzine (TMB) dan urea peroksida ditambahkan ke dalam sumur. Dengan adanya ikatan antigen-antibodi (HRP) "sandwich" immunokompleks, khromogen yang tidak berwarna dihidrolisis oleh HRP terikat yang terkonjugasi ke produk.  Terbentuknya komplek antigen antibodi primer dan antibodi sekunder ini selanjutnya akan menghasilkan presipitat warna dan intensitas setelah penambahan substrat, warna ini mencerminkan konsentrasi antibodi yang dicari pada sampel. Warna biru menjadi kuning setelah menghentikan reaksi dengan asam sulfat.  Jumlah intensitas warna dapat diukur dan sebanding dengan jumlah antigen yang ditangkap dalam sumur, dan jumlahnya dalam sampel masing-masing. Sumuran dengan  sampel negatif untuk HBsAg tetap tidak berwarna. Pembacaan absorbansi pada panjang gelombang 450 nm menggunakan ELISA Reader.

Tes cepat merupakan metode Imunokromatografi untuk mendeteksi HBsAg secara kualitatif yang ditampilkan secara manual dan memerlukan pembacaan mata. Membran strip dilapisi dengan konjugat koloidal antibodi poliklonal di garis tes. Sejumlah 100 µl serum atau plasma bereaksi dengan partikel yang dilapisi dengan anti-HBsAg antibodi monoklonal. Campuran tersebut akan    bergerak secara kapilarisasi pada membran, konjugat koloidal yang semula tidak berwarna akan berwarna merah bila terjadi ikatan antara antigen-antibodi dengan serum yang mengandung HBsAg. Munculnya garis berwarna dalam kurun waktu 15-20 menit mengindikasikan hasil positif dan jika tidak muncul garis berwarna pada garis tes menandakan hasil negatif. Sedangkan jika tidak ada warna yang terbentuk, maka pemeriksaan tersebut tidak akurat/valid.

Dilakukan penghitungan sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif, positif, likelihood ratio, negatif likelihood ratio, dan akurasi rapid tes HBsAg. Prevalensi Hepatitis B yang digunakan dalam analisis data adalah 7,1% sesuai data Riskesdas 2013 untuk populasi di atas 15 tahun. Analisis dilakukan menggunakan piranti lunak MedCalc.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Virus hepatitis B di hati mengalami siklus replikasi yang melibatkan penempelan virus pada sel hepatosit, pelepasan partikel inti yang terdiri dari HBcAg, enzim polymerase dan DNA virus kedalam sitoplasma. Selain itu, HBsAg diproduksi dalam jumlah besar oleh sel hati yang terinfeksi dan dilepaskan ke aliran darah. HBsAg yang dilepaskan ke dalam darah dapat dideteksi dengan  imunokromatografi. Imunokromatografi, juga dikenal sebagai uji aliran lateral, mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen  analit target dalam sampel tanpa menggunakan peralatan khusus dan waktu relatif cepat dan murah. Secara keseluruhan hasil pengujian tes cepat ERD Diagnostik HBsAg yang dipoduksi PT. Hepatika Mataram sangat baik. Dari 200 sampel negatif terdapat 1 sampel negatif palsu. Dan dari 22 sampel positif dengan pemeriksaan ELISA terdapat 1 sampel positif palsu  dengan ERD. Pembacaan hasil secara manual   dibandingkan dengan uji ELISA dapat dilihat pada tabel. 1

Tabel 1. Data hasil pemeriksaan RDT dan ELISA sebagai Gold Standart

|  |  |  |  |  |  | ELISA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reaktif |  | Nonreaktif |  | Total |
| tes cepat | Positif |  | 21(a) |  | 1(b) |  | 22(a + c) |
|  | Negatif |  | 1(c) |  | 199(d) |  | 200(c+d) |
| Total |  |  | 22 (a+c) |  | 200 (b+d) |  |  |

Keterangan                  a. Positif benar            b. Positif palsu

c. Negatif palsu          d. Negatif benar

Biasanya, tes ini digunakan untuk tujuan diagnostik medis, baik untuk pengujian di rumah, pengujian terapeutik, atau pemeriksaan laboratorium. Pada umumnya Rapid Diagnosa Tes (RDT) menggunakan  serangkaian kapiler, seperti potongan kertas busa. Setiap elemen memiliki kemampuan alami untuk mengangkut cairan sampel. Elemen pertama (pad sampel) bertindak seperti spons dan memerangkap sampel cairan berlebih. Setelah direndam, cairan berpindah ke komponen kedua (buffer konjugasi), bentuk partikel bioaktif terkonjugasi dan kering  dalam matriks garam-gula memastikan reaksi kimia yang optimal antara molekul target ( untuk antigen) dan substrat (misalnya antibodi) yang tidak dapat bergerak pada permukaan membran.  Saat cairan sampel melarutkan matriks gula-garam, cairan tersebut juga melarutkan partikel mengangkut campuran sampel dan konjugat mengalir melalui struktur pori sampai pada kapiler ketiga. Hasil positif pada strip RDT adalah adanya ikatan HBsAg yang terdapat dalam serum atau plasma dengan anti HBs berlabel koloidal emas pada bantalan konjugat. Ikatan tersebut akan bergerak sepanjang membran reaksi dan selanjutnya akan berikatan dengan anti-HbsAg, kelebihan anti HBs koloidal emas  berikatan dengan antibodi anti-mouse membentuk garis warna merah.

Wu J.-S pada tahun 1993 melaporkan kemungkinan dari hasil  HBsAg positif palsu karena ketidakmampuan host atau varian HBV mengalami mutasi di wilayah S. Taffon dkk (2014) melaporkan bahwa HBV dalam tubuh pengidap HIV sering kali mengalami mutasi genetik, khususnya pada gen preS dan S sehingga protein HBsAg tidak dapat dikenali oleh antibodi pendeteksi yang digunakan dalam imunokromatografi atau ELISA. Mutasi gen tersebut menyebabkan perubahan struktur pada protein HBsAg yang diekspresikan oleh HBV sehingga interpretasi hasil positif palsu tinggi. Selain itu, telah dilaporkan bahwa pasien dengan lupus nephritis menunjukkan HBsAg positif palsu (Kiely P et.al.  2018). HBsAg yang berpotensi positif palsu juga dapat disebabkan oleh berbagai kondisi autoimun, infeksi dengan berbagai infeksi virus atau bakteri berhubungan dengan sanitasi dan kemungkinan reaktivasi infeksi laten seperti virus herpes atau H. pylori.

Metode ELISA sebagai gold standar pemeriksaan HBsAg  merupakan suatu teknik biokimia untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA merupakan salah satu  metode yang sensitif, banyak digunakan di bank darah (Juliet et al., 2021). Kit ELISA Wantai HbsAg menerapkan metode Sandwich memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Aplikasi Elisa Sandwich kebanyakan untuk mendeteksi keberadaan antigen yang kadarnya rendah dengan tingkat kontaminasi pada sampel yang tinggi (Budi.2020). Metode ELISA mampu mendeteksi HBsAg 0,5 ug/I (konsentrasi HBsAg dalam plasma  dapat mencapai 1 g/l). ELISA mampu mendeteksi 95% penderita hepatitis B.

Tehnik ELISA berdasarkan pada reaksi spesifik antara antibodi dan antigen dengan menggunakan enzim sebagai penanda atau marker. Adanya ikatan antara antigen dan antibodi kompleks dengan penambahan substrat tertentu dan enzim peroksida yang akan memberikan perubahan warna pada hasil yang positif . Pengamatan hasil ELISA dilakukan   secara   kuantitatif maupun  kualitatif. Hasil ELISA secara kuantitatif dapat diamati dari nilai optical density (OD) yang diukur menggunakan   ELISA  reader. Hasil   kuantitatif  diinterpretasikan membandingan dengan kurva standar agar dapat secara tepat  digunakan  untuk   menghitung   konsentrasi  antigen  dalam   sampel.

Syarat interpretasi hasil uji laboratorium untuk nilai sensitivitas dan spesifisitasnya minimal 95% (Mohammad., 2018). Tabel 2. menunjukan hasil pengujian sampel positif dan negatif terhadap ERD Diagnostic HBsAg dengan gold standart ELISA menggunakan kit Wantai, menunjukkan reagensia ini memiliki sensitivitas 95,45%, spesifisitas 99,50%, nilai prediksi positif 93,59%, nilai prediksi negatif 99,65% dan akurasi 99,21%.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Penampilan Diagnostik ERD DIAGNOSTIC HbsAg    menggunakan Sampel Positif dan Sampel Negatif

| Statistic | Value | 95%CI |
| --- | --- | --- |
| Sensitivity | 95.45% | 77.16% to 99.88% |
| Specificity | 99.50% | 97.25% to 99.99% |
| Positive Likelihood Ratio | 190.91 | 26.97 to 1351.56 |
| Negative Likelihood Ratio | 0.00 |  |
| Disease prevalence | 7.1% |  |
| Positive Predictive Value | 93.59% | 74.47% to 99.59% |
| Negative Predictive Value | 99.65% | 97.51% to 100.00% |
| Accuracy | 99.21% | 96.96% to 99.92% |

Dari penelitian beberapa uji diagnosis HBsAg buatan PT. Hepatika adalah Entebe RPHA yang mempunyai sensitivitas 78,6% dan spesivisitas 80% (Kuswiyanto, 2015). Reagen SD BIOLINE HBsAg untuk mendeteksi HBsAg menunjukan hasil sensitivitas 91,17%, spesifisitas 100% (Kalma., 2016). Pada penelitian Andi (2019) menggunakan RDT One Step dengan pembanding ELISA Wantai HbsAg menunjukan sensitivitas sebesar 92,85%, spesifisitas 100% nilai prediksi positif 100% dan  nilai prediksi negatif 60%.

Metode ELISA membutuhkan peralatan canggih dan biaya yang tinggi, transportasi dan karena adanya antibodi yang tidak stabil penyimpanan harus pada suhu dingin, memakan waktu dan membutuhkan tenaga laboratorium yang terlatih. Pada kondisi tertentu seperti halnya skrening tes pada darah donor, diperlukan metode yang cepat dan memiliki senstivitas maupun spesifisitas yang tinggi. WHO merekomendasikan bahwa tes cepat yang ideal harus memenuhi kriteria yaitu “terjangkau, sensitif, spesifik, ramah pengguna, cepat dan tangguh, bebas peralatan, dan dapat dikirimkan ke pengguna akhir”. (Chauhan., 2015).  RDT diharapkan dapat mengatasi keterbatasan waktu dan minimnya fasilitas di pusat kesehatan maupun peruntukan deteksi dini bagi kelompok beresiko seperti pengguna jarum suntik, Orang Dengan HIV (ODHIV), pekerja seksual, pasien hemodialisa, riwayat transfusi, riwayat tato dilakukan untuk memuts penularan. Hasil negatif palsu yang rendah pada RDT menunjukan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa RDT dapat digunakan sebagai tes skrining dan pemeriksaan dengan metode ELISA kuantitatif dapat dilakukan pada kasus tertentu.

# SIMPULAN

ERD DIAGNOSTIC HBsAg produksi PT. Hepatika Mataram mempunyai penampilan  diagnostik yang baik dengan nilai sensitivitas 95,45% dan spesifisitas 99,50% sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO yaitu minimal 95%.

# SARAN

Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengembangan produk RDT pada sampel darah dengan antikoagulan sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dilapangan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada PT. Hepatika atas fasilitas yang diberikan dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik dan lancar.

# DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, N., & Kusnanto, H. (2017). Prevalensi Infeksi Virus Hepatitis B Pada Bayi Dan Anak  Yang Dilahirkan Ibu Dengan Hbsag Positif. Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health),  33 (​11), 515-520.

Andi, P., Aprilia, I.K & Herlisa A. (2019). Uji sensitifitas dan spesifisitas Strip Tes Terhadap ELISA Untuk Deteksi HbsAg. Jlabmed 3, 50-53

Aydin Suleyman. (2015).A Short History, Principles, and Types of ELISA, and our Laboratory Experience with Peptide/Protein Analyses Using ELISA. Peptides. (72). pp 4-15. Doi:10.1016/j.peptides.2015.04.012

Budi, S. (2020). Buku ajar. TEKNIK ELISA Metode Elisa Untuk Pengukuran Protein Metallothionein Pada Daun Padi Ir Bagendit. UNIMUS Press.

Chauhan Ashish, Bharti M & Priyanka. (2015).Analytical Method Development and Validation: A Concise Review. Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques. (6) 1. pp 1-5. Doi: 10.4172/2155- 9872.1000233

Hadi, M. I., & Alamudi, M. Y. (2017). Skrining Hepatitis B Surface Antibody (Hbsab) Pada Remaja Di Surabaya Dengan Menggunakan tes cepat. Journal Of Health Science and Prevention, 1(2), 93–96.

Juliet, A.S & Carla Osiowy. (2021). Rapid Diagnostics for Hepatitis B and C Viruses in Low-and Middle-Income Countries. Frontiers in Virology.

Kalma. (2016). Uji Validitas ReagenSD BIOLINE HBsAg Untuk Deteksi HBsAg

Dalam Serum Dengan ELISA Sebagai Standar Baku.  Media Analis Kesehatan Vol. VII No.1

Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2023). Prilaku  beresiko  merupakan penularan hepatitis  lebih  dari  35  ribu  bayi.  https://www.kemkes.go.id/article/view/

Kiely P., Hoad V. C., &  Wood E. M. (2018). False Positive Viral Marker Results in Blood Donors and Their Unintended Consequences. Vox Sanguinis.113(6):530–539.

Kuswiyanto, (2015). buku ajar virologi untuk analis kesehatan. s.l.:penerbit buku kedokteran EGC.

Masriadi, H. (2017). Epidemiologi penyakit menular. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mohammad, A. (2018). Comparison Between Rapid Ict And Elisa Tests For The Detection Of Hbsag ; And Screening Of Hepatitis B Infection In Apparently Healthy Bangladeshi Outbound Staff. The International Journal Of Engineering And Science (Ijes), 7, 34–3

Taffon, S., Genovese, D., Blasi, M., Pierotti, P., Degli Esposti, A., Catone, S., Rapicetta, M. (2014). HBV whole-genome mutation profile in HIV-1/HBV coinfected patients in a long-term follow-up study. Infection, 42(4), 675–687. https://doi.org/10.1007/s15010-014-0616-2

WHO. (2017). Guidelines On Hepatitis B And Testing. ISBN 978-92-4-154998-1(30-32).

Wijayanti., &  Ika  Budi. (2016).  ”Efektivitas   HbsAg  Rapid  Screening  Test  untuk  Deteksi  Dini Hepatitis B”. Jurnal KesMaDaSka

Zulfian, Z., Setiawati, O. R., & Sapitia, A. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Kejadian Hepatitis B Di Puskesmas Beringin Kecamatan Lubai Kota Palembang. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, 5(3), 224–231. https://doi.org/10.33024/.v5i3.96